设备清单及技术参数

实时荧光定量PCR仪1台

（一）主要技术要求

1.内置96孔模块，可升级96孔快速模块及384孔模块；

2.开放5通道检测，连续波长检测，另外可以升级至6色激发光通道和6色检测光通道及21色荧光；

3.采用检测光滤光片分光，荧光通道开放，用户可自行添加荧光种类；

4.冷CCD检测器96孔/384同步成像；

5.最高温速率均可达到：6.5°C/秒；

6.PCR仪温控范围：4～99.9°C；

7.动力学线性范围：检测10个起始拷贝，101~109九个数量级，致信度99.7%。区分度要有装机试剂盒验证：能分辨1250、2500、5000、10000、20000拷贝数的初始模板标准品各4个重复验证线性准确度，36个重复的5000拷贝和36个重复的10000拷贝能以99.7%的置信度加以区；

8.分辨单位细胞起始拷贝数1~5拷贝之间的样本99.7%置信度；

9实时荧光定量PCR仪可分辨起始拷贝数200与300的样本（0.5倍差异）；可实现单拷贝起始模板的区分；

10.35分钟以内完成40循环的快速荧光定量PCR实验；

11件组成：

（1）配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件。原厂的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试；

（2）可配备相对定量基因表达软件，可同时对无限个数据进行自动的分析、比对、作出柱状图，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析；

（3）配备完备的定量PCR软件,等位基因（SNP）分析软件和阴阳性结果自动判定软件；

12.剂耗材开放；支持耗材：国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管；

13.触摸屏电脑：触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据,可快速地设置多种应用；

14.报价设备具有医疗器械注册证。

（二）基本配置

1.主机一台；

2.计算机：处理器I5 9400或以上，1T硬盘，16G内存，100/1000M网络接口(不低于此配置)；

3.装机验证试剂盒包括：

（1）.定量PCR系统操作软件；

（2）.原厂引物与探针设计软件；

报价须知以及提供资料：

一、各供应商自愿参与报价，不得提供虚假材料，报价产品渠道来源合法合规，并对提供的文件资料、报价产品渠道来源的真实性、准确性出具承诺函。

二、报价分为报价表（以人民币报价）和技术响应对照表，报价表内容包含不仅限于设备名称、生产厂家、型号规格、价格、货期、供货商联系方式等信息，报价为一次性报价；技术响应对照表对照我中心提供设备技术参数作正负偏离响应（报价表和技术响应对照表为原件）。

三、供应商营业执照、税务登记证和组织机构代码证或统一社会信用代码证的工商营业执照（复印件）。

四、企业法人委托书及法定代表人、委托代理人身份证明材料（委托书为原件，其余为复印件）。

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

六、参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

七、报价产品为医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证提供医疗器械经营证明。

八、提供报价产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对报价产品的授权（此条不作必须提供条件，但能提供为最佳）。

九、以上所有提交资料均需纸质加盖供应商公章整理为报价文件，一正二副，并密封提供。